上海市儿童医院

可视支气管镜、医用冰箱（-20--4）、无创呼吸机、中央输注泵系统（1拖10）、降温毯、心电除颤仪、心电图机、空气消毒机

医疗设备

- 遴选文件

遴选编号：2020-LX-009

2020年11月18日

第一章 	遴选邀请

日期：2020年 11月18日

遴选编号：2020-LX-009

- 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，经院主管部门批准，我院拟对部分医疗设备现以遴选采购的方式就下列所提供的货物和相关服务进行采购。

- 遴选项目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 第1包 | 可视支气管镜 | 2 |
| 第2包 | 医用冰箱（-20--4） | 1 |
| 第3包 | 无创呼吸机 | 4 |
| 第4包 | 中央输注泵系统（1拖10） | 4 |
| 第5包 | 降温毯 | 2 |
| 第6包 | 心电除颤仪 | 2 |
| 第7包 | 心电图机 | 1 |
| 第8包 | 空气消毒机 | 2 |

以上包件可投一个或多个包件，每个包件必须单独提供遴选响应文件。

- 遴选响应文件要求

有兴趣的潜在投标人请于2020年11月18日起至2020年11月26日止于上海市儿童医院官网中“医疗动态”栏的“招标公示”界面下(http://www.shchildren.com.cn/channels/95.html)自行下载遴选文件。

遴选响应文件应包括但不限于遴选采购报价表、资格证明文件、详细配置清单、售后服务承诺书、用户名单及无重大违法记录等资料。

- 遴选采购报价表：成交价格（人民币报价）及交货时间。（详见遴选文件中附件1）

- 资格证明文件要求：详见遴选文件中附件2。

- 设备详细配置：包括提供设备配置清单及技术参数响应情况，并填写技术参数偏离表（详见遴选文件中附件3）。

- 售后服务承诺书：请写明质保期的时间、保修内容、维修服务响应时间、出保后的维修费用、培训等。（附件4）

- 用户名单：同类设备的用户名单，并提供联系人及联系方式。（详见遴选文件中附件5）

- 法人代表授权书。（详见遴选文件中附件6）

- 供应商需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上的查询结果截图（详见遴选文件中附件7）；

- 无重大违法记录承诺书。（详见遴选文件中附件8）

- 无行贿犯罪记录声明函（格式）。（详见遴选文件中附件9）

- 遴选响应文件的份数：纸质正本1份，电子版1份（1.全套投标文件正本（加盖公章）：PDF格式扫描件；2. 遴选采购报价表、技术偏离表：excel版本，电子版请按照“2020-LX-009-包件号-项目名称-公司名称投标文件”命名后发送至邮箱xuml@shchildren.com.cn）。所有纸质版资料必须以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备遴选资格。

上海市儿童医院-采购中心

地址：上海市普陀区泸定路355号1楼

邮编：200062

电话：021-52974032，18017320316

联系人：文志林、许明磊

邮箱：xuml@shchildren.com.cn

- 开标时间、地点

所有遴选响应文件务必按要求密封后于2020年11月26日北京时间15：00前提交上海市泸定路355号住院部503会议室，并于2020年11月26日北京时间15：00在上海市泸定路355号住院部503会议室举行遴选开标，届时投标人可派代表出席开标会。

- 评审原则

标注“▲”号的为关键技术参数，对每一关键技术参数的任何偏离将导致废标。医院将根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求综合评定的原则确定成交供应商。

- 付款方式

1）货物（设备）到验收合格后30个工作日内以 一次性 方式支付全部货款。

2）耗材/试剂付款期限为对账日期后3个月。

- 货物需求一览表及技术规格

技术参数及要求

| 第1包：可视支气管镜 |  |
| --- | --- |
| 一、数量：二套 |  |
| 二、用途：用于引导气管插管并同步吸引 三、主要技术指标 |  |
| 序号 | 招标要求 |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |
| 1.1、 | 外观设计 |
| 1.1.1、 | 整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出、吸痰、给药、吹氧等功能 |
| 1.1.2、 | 显示器能上下0～180°转动，左右0度～180°转动 |
| 1.1.3、 | 显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体手柄为医用高分子材料材质,轻盈更耐腐蚀，插入部前端为非金属医用高分子材质，减少气道刺激，镜体可浸泡消毒 |
| 1.2、 | 硬件参数 |
| 1.2.1、 | 软管直径：≤3.1mm，内通道:≤1.2mm |
| 1.2.2、 | 前端蛇骨弯曲角度：双向≥290°向上≥160°，向下≥130° |
| 1.2.3、 | 视场角：≥90°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变 |
| 1.2.4、 | 内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥700Lux |
| 1.2.5、 | 采用高分辨率自制摄像头，剔除白平衡功能，确保显示效果一致性，摄像头头端采用蓝宝石镜片，防刮花，耐腐蚀 |
| 1.2.6、 | TFT显示屏尺寸≥3.0″，像素≥1920（RGB）*480 |
| 1.2.7、 | 分辨率≥9.92 lP/mm |
| 1.2.8、 | 景深：3-100mm |
| 1.3、 | 其它要求 |
| 1.3.1、 | 负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求 |
| 1.3.2、 | 具备拍照录像、数据存储功能 |
| 1.3.3、 | 内置可充电式锂电子聚合物电池, 电池容量≥2200mAH，电池保修时间与主机相同 |
| 1.4、 | 配置清单 |
| 1.4.1、 | 可视支气管镜*2套 |
| 1.4.2、 | 测漏仪*2套 |
| 1.4.3、 | 各类清洗刷*40套 |
| 1.4.4、 | 其它保证设备正常运行的配置 |
| 2、 | 售后服务要求： |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月 |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价 |
| 2.4.2、 | 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |
| 2.5、 | 其它要求 |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |
| 3、 | 培训要求： |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |
| 4、 | 其他要求： |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |
| ▲4.3、 | 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》 |
| 5、 | 耗材通用条款: |
| 5.1、 | 耗材能够应用于所测试设备 |
| 5.2、 | 提供的耗材需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证 |
| 5.3、 | 提供耗材清单、耗材所检测项目、耗材项目收费、耗材成本/耗材项目收费表,医保编码等收费信息，承诺报价有效期≥2年 |
| ▲5.4、 | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调 |
| 5.5、 | 提供三级医院耗材价格发票复印件 |
| 6、 | 试剂通用条款: |
| 6.1、 | 试剂能够应用于所测试设备 |
| 6.2、 | 提供的试剂需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证 |
| 6.3、 | 提供试剂清单、试剂所检测项目、试剂项目收费、试剂成本/试剂项目收费表 |
| 6.4、 | 提供试剂的校准品、质控品的品种类及品规价格清单 |
| ▲6.5、 | 试剂价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调 |
| 6.6、 | 提供三级医院试剂价格发票复印件 |

| 第2包：医用冰箱（-20--4） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、数量：一台 |  |  |  |
| 二、用途：用于血浆、生物样本的低温保存 三、主要技术指标 |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 |  |  |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |  |  |
| 1.1、 | 医用低温保存箱*1台 |  |  |
| ▲1.1.1、 | 温度范围-10°C～-30°C可调节，箱内特性点温度均匀度±4℃ |  |  |
| 1.1.2、 | 微电脑控制，LCD数字显示箱内温度，显示精度≥0.1℃ |  |  |
| 1.1.3、 | 具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、超温限报警 |  |  |
| 1.1.4、 | 具有两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警 |  |  |
| 1.1.5、 | 多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行 |  |  |
| 1.1.6、 | 断电后报警持续24小时以上 |  |  |
| 1.1.7、 | 碳氢节能压缩机，优化碳氢制冷系统，节能环保 |  |  |
| 1.1.8、 | 立式单门结构，有效容积≥278L；外部尺寸（宽*深*高）≤760mm*700mm*1850mm；内部尺寸（宽*深*高）≥520mm*430mm*1230mm，吸附材质≥90mm超厚保温层 |  |  |
| 1.1.9、 | 配备6个塑料抽屉，每个抽屉均带标示贴槽，便于分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响 |  |  |
| 1.1.10、 | 搁架式蒸发器，保证箱内温度在最短的时间内降到需要温度 |  |  |
| 1.1.11、 | 脚轮+底脚，便于移动和锁定 |  |  |
| 1.2、 | 配置要求： |  |  |
| 1.2.1、 | 医用低温保存箱*1台 |  |  |
| 1.2.2、 | 塑料抽屉*6个 |  |  |
| 1.2.3、 | 除冰铲*1个 |  |  |
| 1.2.4、 | 电源线*1根 |  |  |
| 1.2.5、 | 说明书*1本 |  |  |
| 2、 | 售后服务要求： |  |  |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月 |  |  |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |  |  |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |  |  |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |  |  |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价 |  |  |
| 2.4.2、 | 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |  |  |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |  |  |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |  |  |
| 2.5、 | 其它要求 |  |  |
| 2.5.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |  |  |
| 2.5.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |  |  |
| 2.5.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |  |  |
| 2.5.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |  |  |
| 2.5.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |  |  |
| 3、 | 培训要求： |  |  |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |  |  |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |  |  |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |  |  |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |  |  |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |  |  |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |  |  |
| 4、 | 其他要求： |  |  |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |  |  |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |  |  |
| ▲4.3、 | 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》 |  |  |
| 5、 | 耗材通用条款: |  |  |
| 5.1、 | 耗材能够应用于所测试设备 |  |  |
| 5.2、 | 提供的耗材需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证 |  |  |
| 5.3、 | 提供耗材清单、耗材所检测项目、耗材项目收费、耗材成本/耗材项目收费表,医保编码等收费信息，承诺报价有效期≥2年 |  |  |
| ▲5.4、 | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调 |  |  |
| 5.5、 | 提供三级医院耗材价格发票复印件 |  |  |
| 6、 | 试剂通用条款: |  |  |
| 6.1、 | 试剂能够应用于所测试设备 |  |  |
| 6.2、 | 提供的试剂需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证 |  |  |
| 6.3、 | 提供试剂清单、试剂所检测项目、试剂项目收费、试剂成本/试剂项目收费表 |  |  |
| 6.4、 | 提供试剂的校准品、质控品的品种类及品规价格清单 |  |  |
| ▲6.5、 | 试剂价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调 |  |  |
| 6.6、 | 提供三级医院试剂价格发票复印件 |  |  |
| 第3包：无创呼吸机 |  |  |  |
| 一、数量：四台 |  |  |  |
| 二、用途：用于治疗OSA及呼吸功能不全的患者 三、主要技术指标 |  |  |  |
| 序号 |  | 招标要求 |  |
| 1、 |  | 主要技术、功能和配置要求： |  |
| 1.1、 |  | 通气模式要求: |  |
| 1.1.1、 |  | 自主呼吸模式 |  |
| 1.1.2、 |  | 时间控制模式 |  |
| 1.1.3、 |  | 自主呼吸与时间控制自动切换模式 |  |
| 1.1.4、 |  | 持续气道正压通气 |  |
| 1.1.5、 |  | 压力控制模式 |  |
| 1.1.6、 |  | 平均容量保证压力支持功能，变化速率范围可调 |  |
| 1.1.7、 |  | 呼气压力释放功能 |  |
| 1.2、 |  | 参数调节要求： |  |
| 1.2.1、 |  | 平均容量保证压力支持功能 |  |
| 1.2.1.1、 |  | 速率：0.5-5cmH2O/分钟 |  |
| 1.2.1.2、 |  | IPAP最小值：EPAP至IPAP最大值 |  |
| 1.2.1.3、 |  | IPAP最大值：IPAP最小至30cmH2O |  |
| 1.2.1.4、 |  | 目标潮气量:200ml至1500ml |  |
| 1.2.1.5、 |  | 报警:低潮气量（可以禁用） |  |
| 1.2.1.6、 |  | IPAP吸气压力:4-30cmH2O； |  |
| 1.2.1.7、 |  | EPAP呼气压力:4-25cmH2O |  |
| 1.2.1.8、 |  | CPAP持续气道正压：4-20cmH2O |  |
| 1.2.2、 |  | 呼吸频率: |  |
| 1.2.2.1、 |  | 0-40次/分(PC/ST模式) |  |
| 1.2.2.2、 |  | 4-40次/分（T模式） |  |
| 1.2.3、 |  | 吸气时间:0.5-3.0秒 |  |
| 1.2.4、 |  | 吸气压力上升时间0.1-0.6秒可调 |  |
| 1.2.5、 |  | 具备压力延迟上升功能0-45分可调 |  |
| 1.2.6、 |  | 一体化加温湿化器，防水流倒灌技术 |  |
| 1.2.7、 |  | 吸气触发与呼气切换方式:全自动跟踪调节 |  |
| 1.2.8、 |  | 漏气补偿:全自动漏气补偿，最大漏气补偿可达60L/min |  |
| 1.2.9、 |  | 监测参数要求： |  |
| 1.2.9.1、 |  | 吸气相高压,呼气末低压,持续气道正压，呼吸频率,呼出潮气量,呼出分钟通气量,漏气量,吸呼比 |  |
| 1.2.10、 |  | 报警功能要求: |  |
| 1.2.10.1、 |  | 窒息时间报警可调 |  |
| 1.2.10.2、 |  | 低分钟通气量报警可调 |  |
| 1.2.10.3、 |  | 低呼气潮气量报警可调 |  |
| 1.2.10.4、 |  | 呼吸频率高报警可调 |  |
| 1.2.10.5、 |  | 病人管路脱落报警可调 |  |
| 1.2.10.6、 |  | 系统故障报警:内部故障 |  |
| 1.3、 |  | 临床软件可记录呼吸事件 |  |
| 1.3.1、 |  | 窒息/低通气指数(AHI) |  |
| 1.3.2、 |  | 阻塞性事件(OA) |  |
| 1.3.3、 |  | 开放性呼吸事件(CA) |  |
| 1.3.4、 |  | 低通气(H) |  |
| 1.3.5、 |  | 周期性呼吸 (PB) |  |
| 1.3.6、 |  | 微觉醒RERA |  |
| 1.3.7、 |  | 大量漏气(LL) |  |
| 1.3.8、 |  | 鼾声 (S) |  |
| 1.4、 |  | 配置要求：无创呼吸机*4台，呼吸管路及面罩*20套 |  |
| 2、 |  | 售后服务要求： |  |
| ▲2.1、 |  | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月 |  |
| 2.2、 |  | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |  |
| 2.3、 |  | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |  |
| 2.4、 |  | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |  |
| 2.4.1、 |  | 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价 |  |
| 2.4.2、 |  | 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |  |
| 2.4.3、 |  | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |  |
| 2.4.4、 |  | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |  |
| 2.5、 |  | 其它要求 |  |
| 2.5.1、 |  | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |  |
| 2.5.2、 |  | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |  |
| 2.5.3、 |  | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |  |
| 2.5.4、 |  | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |  |
| 2.5.5、 |  | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |  |
| 3、 |  | 培训要求： |  |
| 3.1、 |  | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |  |
| 3.2、 |  | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |  |
| 3.3、 |  | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |  |
| 3.4、 |  | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |  |
| 3.5、 |  | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |  |
| 3.6、 |  | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |  |
| 4、 |  | 其他要求： |  |
| 4.1、 |  | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |  |
| 4.2、 |  | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |  |
| ▲4.3、 |  | 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》 |  |
| 5、 |  | 耗材通用条款: |  |
| 5.1、 |  | 耗材能够应用于所测试设备 |  |
| 5.2、 |  | 提供的耗材需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证 |  |
| 5.3、 |  | 提供耗材清单、耗材所检测项目、耗材项目收费、耗材成本/耗材项目收费表,医保编码等收费信息，承诺报价有效期≥2年 |  |
| ▲5.4、 |  | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调 |  |
| 5.5、 |  | 提供三级医院耗材价格发票复印件 |  |
| 6、 |  | 试剂通用条款: |  |
| 6.1、 |  | 试剂能够应用于所测试设备 |  |
| 6.2、 |  | 提供的试剂需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证 |  |
| 6.3、 |  | 提供试剂清单、试剂所检测项目、试剂项目收费、试剂成本/试剂项目收费表 |  |
| 6.4、 |  | 提供试剂的校准品、质控品的品种类及品规价格清单 |  |
| ▲6.5、 |  | 试剂价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调 |  |
| 6.6、 |  | 提供三级医院试剂价格发票复印件 |  |

| 第4包：中央输注泵系统（1拖10） |  |
| --- | --- |
| 一、数量：四套 |  |
| 二、用途：对患者进行恒速静脉输注液体或药物时准确连续输注用 三、主要技术指标 |  |
| 序号; 招标要求. 1、; 主要技术、功能和配置要求：. 1.1、; 单套配置要求. 1.1.1、; 注射泵*5台. 1.1.2、; 输液泵*5台. 1.1.3、; 三通道或四通道输注工作站*3个，台车*3辆. 1.1.4、; 中央站*1个. 1.1.5、; 每台注射泵或输液泵均含内置无线网络模块，可与中央站无线连接. 1.2、; 注射泵要求. 1.2.1、; 屏幕. ▲1.2.1.1、; 至少包含触摸屏操作，全中文显示. 1.2.1.2、; 屏幕显示亮度≥9级可调. 1.2.2、; 技术要求. 1.2.2.1、; 自动识别注射器：规格至少包含5ml、10ml、20 ml、30 ml、50 ml. 1.2.2.2、; ≥5种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、级联模式（配合多通道输液工作站）；. 1.2.2.3、; 序列模式可设置5组序列. 1.2.2.4、; 注射精度：≤±2%、机械精度：≤±1%. 1.2.2.5、; 速率范围：0.1-1500ml/h，以0.1 ml/h递增. 1.2.2.6、; 预置量范围： 0.1 - 99.99ml（最小增量0.01）100 - 999.9ml（最小增量0.1）1000 - 9999ml（最小增量1）. 1.2.2.7、; 注射总量显示范围：0-99999.99mL. 1.2.2.8、; KVO速度:0.1-5.0mL/h可调. 1.2.2.9、; 可以动态显示管路的压力状态. 1.2.2.10、; 分低、中、高三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息. 1.2.2.11、; 更改速速时完全不需要中断输液. 1.2.2.12、; 具备注射精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的注射器. 1.2.2.13、; 阻塞降压功能：智能降压防止过量输液. 1.2.3、; 报警功能. 1.2.3.1、; 报警至少包括：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、级联序号重复、无法启动注射、遗忘操作；. 1.2.3.2、; 再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警. 1.2.3.3、; 报警音量11级可调. 1.2.4、; 其它. 1.2.4.1、; 能够存储、回放≥2000组历史信息记录；. 1.2.4.2、; 界面背景颜色：可选择7种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级；. 1.2.4.3、; 具备字体放大功能：运行时可一键放大显示输液速度字体倍数；. 1.2.4.4、; 模块化插装结构设计，泵与泵之间可以方便组合成多道泵；可升级为多通道输注工作站，即插即用，可热插拔；. 1.2.4.5、; 夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调. 1.2.4.6、; 可与静脉输注中央站实现语音通话功能；. 1.2.4.7、; 可与静脉输注中央站实现护士呼叫功能；. 1.2.4.8、; 可连接条码扫描仪，快速录入患者信息；. 1.2.4.9、; 具有RS32接口、USB接口；. 1.2.4.10、; 内置锂电池在中速（5ml/h）状态下，工作时间不小于6个小时；. 1.3、; 输液泵要求. 1.3.1、; 屏幕. ▲1.3.1.1、; 至少包含触摸屏操作，全中文显示. 1.3.1.2、; 屏幕显示亮度≥9级可调. 1.3.2、; 技术要求. 1.3.2.1、; ≥6种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、点滴模式、序列模式、级联模式（配合多通道输液工作站）；. 1.3.2.2、; 序列模式可设置5组序列；. 1.3.2.3、; 输液精度：≤±5%；. 1.3.2.4、; 流速范围：0.1-1200.0mL/h, 最小增量为0.1mL/h ；. 1.3.2.5、; KVO速度:0.1-5.0mL/h可调；. 1.3.2.6、; 气泡检测：最小可检测25ul气泡；. 1.3.2.7、; 可以选择3档阻塞级别，动态显示管路的压力状态。. 1.3.2.8、; 防药液自流：智能阻断技术，泵门打开时，保证液体不会任意流出；. 1.3.2.9、; 泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制；. 1.3.2.10、; 更改速速时完全不需要中断输液；. 1.3.2.11、; 具备输液精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的输液器；. 1.3.2.12、; 阻塞降压功能：智能降压防止过量输液；. 1.3.3、; 报警功能. 1.3.3.1、; 分低、中、高三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；. 1.3.3.2、; 报警至少包括：输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、级联序号重复、无法启动输液、待机结束；. 1.3.3.3、; 再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警；. 1.3.3.4、; 报警音量11级可调；. 1.3.4、; 其他：. 1.3.4.1、; 界面背景颜色：可选择7种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级。. 1.3.4.2、; 具备字体放大功能：运行时可一键放大显示输液速度字体倍数，最多三倍。. 1.3.4.3、; 夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；. 1.3.4.4、; 能够存储、回放≥2000组历史信息记录；. 1.3.4.5、; 模块化插装结构设计，泵与泵之间可以方便组合成多道泵；可升级为多通道输注工作站，即插即用，可热插拔；. 1.3.4.6、; 可与静脉输注中央站实现语音通话功能；. 1.3.4.7、; 可与静脉输注中央站实现护士呼叫功能；. 1.3.4.8、; 可连接条码扫描仪，快速录入患者信息；. 1.3.4.9、; 具有RS32接口、USB接口；. 1.3.4.10、; 内置锂电池在中速（25ml/h）状态下，工作时间不小于5个小时. 1.4、; 多通道工作站参数：. ▲1.4.1、; 输液工作站的每个组架能插入≥3个输注模块，注射模块和输液模块的个数、位置可任意组合。使用中可热插拔；本项目中注射泵及输液泵均可在多通道工作站中组合混用. 1.4.2、; 扩展性：每2-5个组架之间可自由组合在一起，按照3、6、9、10…15扩展，无需辅助工具和任何附件，组合后最多可安装15台输注泵；. 1.4.3、; 组架既可固定在吊塔上(或输液架上)，又可固定在床旁横栏上。固定夹可横向，也可竖向固定；. 1.4.4、; 组架只需要一根电源线中央集中供电；. 1.4.5、; 组架与输注泵的电源接口：与数据传输和电源传输共用一个接口；. 1.4.6、; 组架外侧具有输液管路和延长管路管理夹，避免管路缠绕；. 1.4.7、; 组架上的顶盖具有声、光及明确的闪动符号报警功能（光报警颜色为红、黄、绿）；. 1.4.8、; 组架上的顶盖上配备有独立把手，安装固定快捷简单；. 1.4.9、; 组架上的顶盖上具有滴数传感器固定座，可以放置输液泵的滴数传感器，防止滴数传感器跌落和遗失；. 1.4.10、; 组架上的顶盖上可加装无线模块，不仅可连接静脉输注中央站，同时还可与CIS、HIS系统相连，实现数字化管理；. 1.4.11、; 工作站组架内任意输注模块之间具备中继功能，满足连续输液功能需求；. 1.4.12、; 数据端口可插入条码扫描器、护士呼叫器；. 1.5、; 中央站输注监控系统参数. 1.5.1、; 输注监控系统可监控所有科室或指定科室具有无线功能的输注泵的实时输注信息，包括床号、病人姓名、药物名称、预置量、速度、剩余时间、已输液量等. 1.5.2、; 监控信息显示：输注监控系统支持≥40张床位的输注泵信息，支持≥500台输注泵同时在线。无线通讯功能至少同时支持Zigbee和Wifi两种通信协议方式. 1.5.3、; 信息记录：能够记录设备开关机时的信息、能够记录设备开始注射时的信息，能够记录报警时信息；能记录输注设备状态变化信息，包括输液/注射状态、设置状态、报警状态；能够记录输注设备详情参数信息。. 1.5.4、; 输注设备的详情显示：能够显示输注泵的通道号、机器型号、设备电源状态（市电或者电池）、电池剩余电量、压力阀值设置档位、设备软件的版本号、设备状态、泵配套所使用的耗材规格（针筒型号、品牌）等。. 1.5.5、; 实时报警：当输注泵的输注速度、已注射量发生改变时，监控系统能及时反馈，当设备异常，系统监控主界面能够实时报警提示。当有多个输注泵同时发生报警时，可按报警发生的时间先后顺序显示当前所有泵的报警信息。. 1.5.6、; 数据查询：可根据设备编号、床号、报警类型、时间范围四个条件查询输注历史记录和报警记录的数据。可以生成补液记录单，并进行打印。. 1.5.7、; 病人中心床位图功能：最大可选择50个重点关注的病人，以便更好显示关注危重病人的输液情况。病人床位图按颜色显示病人的严重等级状态:橙色为危重病人，等级为高级，需要重点关注；浅蓝色为中等病人，中等关注；灰色为一般病人，普通关注即可。点击某个病人的床位图，可以实时的显示当前病人目前所有正在输注的设备状态信息。. 1.5.8、; 设备绑定功能：当前科室只能监控当前科室所绑定的所有设备，实现与其它科室的输注设备隔离。. ▲1.5.9、; 实现HIS系统互连互通：支持标准HL7协议输出、实现与医院的HIS/CIS等系统连接。. 1.5.10、; 数据存储要求：输注历史数据保存时间≥1年，支持自动备份. 1.5.11、; 工作站要求：能满足每周7*24小时无间断运行。. 1.5.12、; 安全性：输注监控系统软件采用加密方式读取设备数据信息。. 2、; 售后服务要求：. ▲2.1、; 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月. 2.2、; 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日）. 2.3、; 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行. 2.4、; 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书. 2.4.1、; 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价. 2.4.2、; 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用. 2.4.3、; 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修. 2.4.4、; 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书. 2.5、; 其它要求. 2.5.1、; 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报. 2.5.2、; 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册. 2.5.3、; 投标人免费提供安装、调试设备的耗品. 2.5.4、; 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级. 2.5.5、; 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用. 3、; 培训要求：. 3.1、; 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年. 3.2、; 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等. 3.3、; 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等. 3.4、; 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展. 3.5、; 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案. 3.6、; 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等. 4、; 其他要求：. 4.1、; 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试. 4.2、; 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收. ▲4.3、; 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》. 5、; 耗材通用条款:. 5.1、; 耗材能够应用于所测试设备. 5.2、; 提供的耗材需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证. 5.3、; 提供耗材清单、耗材所检测项目、耗材项目收费、耗材成本/耗材项目收费表,医保编码等收费信息，承诺报价有效期≥2年. ▲5.4、; 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调. 5.5、; 提供三级医院耗材价格发票复印件. 6、; 试剂通用条款:. 6.1、; 试剂能够应用于所测试设备. 6.2、; 提供的试剂需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证. 6.3、; 提供试剂清单、试剂所检测项目、试剂项目收费、试剂成本/试剂项目收费表. 6.4、; 提供试剂的校准品、质控品的品种类及品规价格清单. ▲6.5、; 试剂价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调. 6.6、; 提供三级医院试剂价格发票复印件. |  |
| 第5包：降温毯. 一、数量：贰套. 二、用途：通过热传导原理降低患者的体温或者将患者的体温维持在某一指定值。用于患者升温、降温、体温控制及亚低温治疗。 三、主要技术指标. 序号; 招标要求. 1、; 主要技术、功能和配置要求：. 1.1、; 触摸控制面板. 1.2、; 转动脚轮*4个. ▲1.3、; 制冷：旋转式压缩机；水温从40℃降至10℃≤30分钟(要求每分钟≥1℃). ▲1.4、; 制热：电子加热器；水温从10℃升至40℃≤30分钟(要求每分钟≥1℃). 1.5、; 循环系统：内置止水阀门快速接口. ▲1.6、; 多路输出输入，能同时接驳≥2套附件. 1.7、; 静音磁力循环水泵；循环组件为非腐蚀性材料. 1.8、; 控制系统. 1.9、; 微处理器控制；数字LED显示；工作状态即时指示. 1.10、; 水温设定范围：4℃-40℃；水温显示精度≤0.1℃. 1.11、; 水温探头测量精度：±1℃及以内；水温恒温精度：±2℃及以内. 1.12、; 体温设定范围：30℃-40℃；体温显示精度：0.1℃及以内. 1.13、; 体温探头测量精度：±0.2℃及以内. 1.14、; 报警系统. 1.14.1、; 具备温控故障报警功能. 1.14.2、; 具备感温故障报警功能. 1.14.3、; 具备循环故障报警功能. 1.14.4、; 具备低液位报警功能. 1.14.5、; 具备断电故障报警功能. 1.15、; 具备手动、自动模式. 1.16、; 设备运行时噪音≤60分贝. 1.17、; 配置清单. 1.17.1、; 医用控温毯主机*2台. 1.17.2、; 连接管*4根. 1.17.3、; 高分子反复使用水毯*4条（毯子作用面承载压力：≤150kg水循环正常）. 1.17.4、; 高分子反复使用水帽*4只. 2、; 售后服务要求：. ▲2.1、; 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月. 2.2、; 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日）. 2.3、; 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行. 2.4、; 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书. 2.4.1、; 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价. 2.4.2、; 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用. 2.4.3、; 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修. 2.4.4、; 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书. 2.5、; 其它要求. 2.5.1、; 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报. 2.5.2、; 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册. 2.5.3、; 投标人免费提供安装、调试设备的耗品. 2.5.4、; 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级. 2.5.5、; 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用. 3、; 培训要求：. 3.1、; 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年. 3.2、; 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等. 3.3、; 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等. 3.4、; 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展. 3.5、; 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案. 3.6、; 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等. 4、; 其他要求：. 4.1、; 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试. 4.2、; 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收. ▲4.3、; 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》. 5、; 耗材通用条款:. 5.1、; 耗材能够应用于所测试设备. 5.2、; 提供的耗材需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证. 5.3、; 提供耗材清单、耗材所检测项目、耗材项目收费、耗材成本/耗材项目收费表,医保编码等收费信息，承诺报价有效期≥2年. ▲5.4、; 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调. 5.5、; 提供三级医院耗材价格发票复印件. 6、; 试剂通用条款:. 6.1、; 试剂能够应用于所测试设备. 6.2、; 提供的试剂需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证. 6.3、; 提供试剂清单、试剂所检测项目、试剂项目收费、试剂成本/试剂项目收费表. 6.4、; 提供试剂的校准品、质控品的品种类及品规价格清单. ▲6.5、; 试剂价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调. 6.6、; 提供三级医院试剂价格发票复印件. |  |
| 第6包：心电除颤仪. 一、数量：二台. 二、用途：用于消除心律失常，使之恢复窦性心律以及心衰患者的起搏 三、主要技术指标. 序号; 招标要求. 1、; 主要技术、功能和配置要求：. 1.1、; 主要技术和功能：. 1.1.1、; 低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。. 1.1.2、; 显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。. 1.1.3、; 除颤能量的最高能量≤200J. 1.1.4、; 每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J（重要参数）. 1.1.5、; 手动除颤能量不大于2J. 1.1.6、; AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式. 1.1.7、; 成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。. 1.1.8、; 除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。. 1.1.9、; 标配手动除颤，AED和同步电复律功能. 1.1.10、; 具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒. 1.2; 主机. 1.2、1; 主机≥3道波形显示. 1.2.2、; 可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。. 1.2.3、; 标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护. 1.2.4、; 频率响应：诊断性0.05-150Hz 监护0.15-40Hz. 1.2.5、; 具备事件标记功能. 1.2.6、; 具备生命体征趋势回顾功能. 1.2.7、; 具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位. 1.3、; 体外起搏. 1.3.1、; 波形：单相截顶幂指数波. 1.3.2、; 电流脉冲：如果脉冲宽度设为 20 ms （增量为 5 mA ），则为 10 mA 至 200 mA ；精度为 ±10% 或 ±5 mA （以较大者为准）。如果设为 40 ms ，最大起搏电流为 140 mA. 1.3.3、; 脉冲宽度：20 或 40 ms ，精度为 ±10%. 1.3.4、; 起搏速率：30bpm-180bpm. 1.3.5、; 模式：按需模式或固定模式. 1.3.6、; 不应期：340 ms （30 到 80 ppm ）；240 ms （90 到 180 ppm ），精度为 ±10%. 1.4、; 电池. 1.4.1、; 电池上具备电量容量状态指示灯. 1.4.2、; 设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电. 1.4.3、; 可重复充电锂电池，≥100 次最高能量充电/电击. 1.4.4、; 提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电. 1.4.5、; 电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100%. 1.5、; 安全性：. 1.5.1、; 主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。. 1.5.2、; 在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。. 1.5.3、; 每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等. 1.5.4、; 每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟、除颤功能、心电图和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。. 1.5.5、; 每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。. 1.5.6、; 主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。. 1.5.7、; 主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然. 1.6、; 数据存储:. 1.6.1、; 内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 8 小时的2 条持续 ECG波形，1 个Pleth波、1个二氧化碳描记图波、研究波（仅限AED模式）事件和趋势数据. 1.6.2、; 最多可存储≥50个时长约30分钟的事件概要. 1.6.3、; 存储内容包括：事件总结，生命体征趋势，配置，状态记录和设备信息. 1.7、; 打印机：. 1.7.1、; ≥50mm热阵列打印机. 1.7.2、; 连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG 导联，附带事件注释和测量结果. 1.7.3、; 自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件，充电，电击和报警. 1.7.4、; 报告：事件总结，生命体征趋势，操作检验，配置，状态记录和设备信息. 1.7.5、; 走纸速度25mm/秒. 1.8、; 防水/防固体渗入等级≥IP54. 1.11、; 配置清单. 1.11.1、; 主机*2. 1.11.2、; 复合式除颤手柄*2. 1.11.3、; 3导联心电导联线*2. 1.11.4、; 记录纸*10. 1.11.5、; 起搏电极*1. 2、; 售后服务要求：. ▲2.1、; 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月. 2.2、; 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日）. 2.3、; 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行. 2.4、; 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书. 2.4.1、; 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价. 2.4.2、; 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用. 2.4.3、; 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修. 2.4.4、; 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书. 2.5、; 其它要求. 2.5.1、; 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报. 2.5.2、; 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册. 2.5.3、; 投标人免费提供安装、调试设备的耗品. 2.5.4、; 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级. 2.5.5、; 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用. 3、; 培训要求：. 3.1、; 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年. 3.2、; 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等. 3.3、; 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等. 3.4、; 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展. 3.5、; 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案. 3.6、; 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等. 4、; 其他要求：. 4.1、; 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试. 4.2、; 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收. ▲4.3、; 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》. 5、; 耗材通用条款:. 5.1、; 耗材能够应用于所测试设备. 5.2、; 提供的耗材需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证. 5.3、; 提供耗材清单、耗材所检测项目、耗材项目收费、耗材成本/耗材项目收费表,医保编码等收费信息，承诺报价有效期≥2年. ▲5.4、; 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调. 5.5、; 提供三级医院耗材价格发票复印件. 6、; 试剂通用条款:. 6.1、; 试剂能够应用于所测试设备. 6.2、; 提供的试剂需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证. 6.3、; 提供试剂清单、试剂所检测项目、试剂项目收费、试剂成本/试剂项目收费表. 6.4、; 提供试剂的校准品、质控品的品种类及品规价格清单. ▲6.5、; 试剂价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调. 6.6、; 提供三级医院试剂价格发票复印件. |  |
| 第7包：心电图机. 一、数量：一台. 二、用途：用于患者心电波群形态和节律分析，供诊断用 三、主要技术指标. 序号; 招标要求. 1、; 主要技术、功能和配置要求：. 1.1、; 显示屏. 1.1.1、; 尺寸≥6.5英寸对角线. 1.1.2、; 屏幕类型：彩色液晶触摸显示屏（带LED背光）. 1.1.3、; 分辨率≥600 x 480 像素，使用16位/像素颜色深度. 1.1.4、; 5线，电阻式触摸屏. 1.2、; 信号处理/采集. 1.2.1、; 原始采样率：每秒≥8000个样本. 1.2.2、; ≥24比特模数转换，降低采样率后分辨率为≤0.13uV. 1.2.3、; 所有导联同步采样，通道间时差小于10us. 1.3、; ECG功能. 1.3.1、; 12导联同步导联采集. 1.3.2、; 心律条图功能. 1.3.3、; 事件标志功能：可将≥6个独立的事件标记为以后再次审阅和分析. 1.3.4、; 全息功能 ：最多12个导联的≥5分钟全息查看，任意≥10秒钟的完整ECG再分析. 1.3.5、; 具备定时ECG功能，可用于实验研究. 1.4、; 滤波器. 1.4.1、; 交流滤波. 1.4.2、; 基线漂移. 1.4.3、; 伪差漂移. 1.5、; 报告格式. 1.5.1、; 12导联报告格式：3×4（1R,3R），3×4，1R 8ST,3×4，1R 10ST，6×2，全景12，12×1. 1.5.2、; 具备ST Map 报告格式. 1.5.3、; 心律报告. 1.6、; 心电图存储. 1.6.1、; 存储格式：XML和PDF格式. 1.6.2、; 内部最多可存储200份心电图报告. 1.6.3、; 在500HZ时，所有12导联的整个10秒心电图为全保真. 1.7、; 心电图解释功能. 1.7.1、; 12导联算法符合AHA/ACC指南. 1.7.2、; 起搏器自动分析，及增强的起搏器检测，≥4种可调节的起搏检测选项，可以在起搏器程控时同步采集心电图. 1.7.3、; 直观显示心脏水平面和额面 ST段变化的ST MAPS. 1.7.4、; ≥19种导联错接检测. 1.8、; 电池电量. 1.8.1、; 电量：单次充电可打印≥300个ECG报告，或单次充电可持续工作≥10小时. 1.8.2、; 电量显示：分格电量显示剩余电量，低电量声光报警. 1.8.3、; 充电时间：≤4小时充满（关机条件或开机不打印时）. 1.9、; 打印机. 1.9.1、; 内置高分辨率数字阵列打印机. 1.9.2、; 支持外接USB打印机. 1.10、; 其他. 1.10.1、; 具备无线联网功能. 1.10.2、; 重量：≤3KG（仅含主机和电池）. 1.11、; 配置清单. 1.11.1、; 主机*1. 1.11.2、; 心电导联线*1. 1.11.3、; 胸电极*6（提供配套吸球）. 1.11.4、; 肢电极*4（提供配套导联夹）. 1.11.5、; 记录纸*10. 1.11.6、; 电池*1. 1.11.7、; 电源线及电源适配器（若有的话）*1. 2、; 售后服务要求：. ▲2.1、; 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月. 2.2、; 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日）. 2.3、; 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行. 2.4、; 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书. 2.4.1、; 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价. 2.4.2、; 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用. 2.4.3、; 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修. 2.4.4、; 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书. 2.5、; 其它要求. 2.5.1、; 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报. 2.5.2、; 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册. 2.5.3、; 投标人免费提供安装、调试设备的耗品. 2.5.4、; 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级. 2.5.5、; 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用. 3、; 培训要求：. 3.1、; 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年. 3.2、; 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等. 3.3、; 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等. 3.4、; 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展. 3.5、; 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案. 3.6、; 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等. 4、; 其他要求：. 4.1、; 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试. 4.2、; 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收. ▲4.3、; 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》. 5、; 耗材通用条款:. 5.1、; 耗材能够应用于所测试设备. 5.2、; 提供的耗材需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证. 5.3、; 提供耗材清单、耗材所检测项目、耗材项目收费、耗材成本/耗材项目收费表,医保编码等收费信息，承诺报价有效期≥2年. ▲5.4、; 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调. 5.5、; 提供三级医院耗材价格发票复印件. 6、; 试剂通用条款:. 6.1、; 试剂能够应用于所测试设备. 6.2、; 提供的试剂需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证. 6.3、; 提供试剂清单、试剂所检测项目、试剂项目收费、试剂成本/试剂项目收费表. 6.4、; 提供试剂的校准品、质控品的品种类及品规价格清单. ▲6.5、; 试剂价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调. 6.6、; 提供三级医院试剂价格发票复印件. 第8包：过氧化氢消毒器. 一、数量：二台. 二、用途：用于病房或核酸检测实验室的环境空气和物体表面消毒 三、主要技术指标. 序号; 招标要求. 1、; 主要技术、功能和配置要求：. 1.1、; 基本要求：. 1.1.1、; 气体涡流雾化技术，无需压缩机和压力管路。. ▲1.1.2、; 可使用过氧化氢浓度≤10%，在不小于160m3的空间内，对枯草杆菌芽孢（ATCC9372）可以达到3-6个对数杀灭,提供省级或以上疾控中心出具的检测报告。. 1.1.3、; 最大消毒空间可达500m3以上。. ▲1.1.4 、; 消毒剂喷雾速率5-35mL/min任意可调，适应不同温湿度条件下的应用场景。. 1.1.5、; 平均喷雾粒径小于1微米。. 1.1.6、; 配套过氧化氢消毒剂不含银离子等添加物，能够完全降解，无残留。. ▲1.1.7、; 设备和配套消毒剂经卫生监督部门备案，分别提供设备和消毒剂在全国消毒产品网上备案信息服务平台的查询截图。. 1.1.8、; 消毒剂有效期不少于2年，对人和动物无毒害，提供省级或以上疾控中心对经口毒性和吸入毒性的测试报告。. 1.2、; 控制系统：. 1.2.1、; 彩色触摸屏操作和参数设定，全中文操作界面。. 1.2.2、; 可无线遥控，遥控距离不小于10米。. ▲1.2.3、; 软件至少具有三级权限管理，有效区分各级别人员的操作，保证灭菌过程的可追溯性。. 1.2.4、; 可存储不少于10个特定房间的消毒参数，一键启动。无需每次设定消毒参数。. 1.2.5、; 可以延时启动，延迟时间任意可调，保障使用安全。. 1.2.6、; 内置软件可自动计算喷雾时间，自动启停无需人为干预。. 1.3、; 硬件参数：. 1.3.1、; 配置数据存储和查询功能，灭菌全过程数据可记录。. 1.3.2、; 喷嘴具有6风道，出口风速大于80m/s，有利于大空间扩散。. 1.3.3、; 有外置排液阀，便于内管路的定期维护保养。. ▲1.3.4、; 消毒液罐容量不少于5升。. 1.3.5、; 带脚轮，方便移动。. 1.4、; 配置：. 1.4.1、; 消毒器主机：二台. 1.4.2、; 泵吸式过氧化氢检测仪：二台. 1.4.3、; 过氧化氢消毒液：24瓶. ▲1.5、; 过氧化氢消毒液报价. 2、; 售后服务要求：. ▲2.1、; 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月. 2.2、; 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日）. 2.3、; 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行. 2.4、; 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书. 2.4.1、; 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价. 2.4.2、; 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用. 2.4.3、; 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修. 2.4.4、; 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书. 2.5、; 其它要求. 2.5.1、; 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报. 2.5.2、; 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册. 2.5.3、; 投标人免费提供安装、调试设备的耗品. 2.5.4、; 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级. 2.5.5、; 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用. 3、; 培训要求：. 3.1、; 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年. 3.2、; 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等. 3.3、; 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等. 3.4、; 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展. 3.5、; 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案. 3.6、; 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等. 4、; 其他要求：. 4.1、; 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试. 4.2、; 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收. ▲4.3、; 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》. 5、; 耗材通用条款:. 5.1、; 耗材能够应用于所测试设备. 5.2、; 提供的耗材需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证. 5.3、; 提供耗材清单、耗材所检测项目、耗材项目收费、耗材成本/耗材项目收费表,医保编码等收费信息，承诺报价有效期≥2年. ▲5.4、; 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调. 5.5、; 提供三级医院耗材价格发票复印件. 6、; 试剂通用条款:. 6.1、; 试剂能够应用于所测试设备. 6.2、; 提供的试剂需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证. 6.3、; 提供试剂清单、试剂所检测项目、试剂项目收费、试剂成本/试剂项目收费表. 6.4、; 提供试剂的校准品、质控品的品种类及品规价格清单. ▲6.5、; 试剂价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调. 6.6、; 提供三级医院试剂价格发票复印件. |  |

- 附件

附件1：遴选采购报价表

| 遴选采购报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号： 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 □有 □无 | 经营许可证/二类经营备案凭证 □有 □无 |  |  |  | 各级授权书 □有 □无 |  |  | 法人委托 □有 □无 |  |  |
| 生产厂家名称 | 请按注册证中注册人名称填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 □有 □无 | 生产许可证 □有 □无 |  |  |  | 注册证/一类备案凭证 □有 □无 |  |  |  |  |  |
| 交货时间（天） |  |  | 质保期（月） |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 偏差说明 |  | 全部响应 □是 □否 | 关键技术指标 偏离项数 |  |  | 一般技术指标偏离项数 |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 品牌/型号 |  |  | 单价（元） |  | 数量 |  | 总价（元） |  |
| 请按注册证中产品名称填写 |  | 请按注册证中产品品牌、型号填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计成交金额： |  | 大写： |  |  |  |  |  |  | 小写： |  |
| 配套（非开放） 耗材/试剂 |  | □有（请参考如下报价模板务必提供所有相关耗材/试剂（易损配件除外）明细及报价，未报价耗材/试剂视为免费配送） □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

请根据设备是否含非开放耗材/试剂情况选择如下报价清单，若无相关配套耗材/试剂可以忽略此处）

设备非开放耗材报价清单

| 序号 | 产品名称 （按注册证填写） | 规格型号 （按照医保编码下最小规格填写） | 进院价（元） | 最高零售价（元） | 品牌 （按医保网填写） | 生产厂家 （按医保网填写） | 注册证号 （与实际供货一致且在有效期内最新注册证） | 医保编码（与实际供货一致且在有效期内最新注册证对应的医保） | 物价单位 （最小单位）（按医保网填写） | 包装 | 是否进红会追溯系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、以上信息严格按照注册证填写、行不够，请自行添加，若无以上单元格中的某一信息，填“/”。

2、涉及开票价、参考零售价、注册证一致的情况下则规格型号归纳性填写，例如：螺钉：5mm~50mm。

供应商名称（盖公章）：										   	    日期：

设备配套非开放试剂报价清单

| 说明：1.若试剂为非人份包装，单人份投标价格需按照每毫升报价除以厂家说明书注明的每毫升理论测试数提供; 2.所有内容请严格按照产品注册证规范填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂注册证名称 | 用途类型 |  |  | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 最小订货单元报价（元/盒等） | 包装规格（按照注册证填写） | 每订货单元标准测试数（人份/瓶） | 单人份投标价（元/人份） | 项目收费代码 | 项目收费名称 | 项目收费价格（元） | 折扣率（%）（折扣率=单人份价/项目收费价） |
|  |  | 主试剂 | 辅助试剂 | 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

日期：

附件2：资格证明文件要求：

（1）具有合法经营资质的独立法人、其他组织，并具备相应的经营、业务范围；

（2）如果投标人是投标货物制造厂家，应按照国家有关规定提供食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；如果投标人是经营销售企业，应按照国家有关规定提供食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。投标人的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致。（投标产品为医疗设备时适用）；

（3）投标人为代理商的，须提供制造商授权的完整连续且有效的代理证明文件；

（4）投标人应提供投标货物由食品药品监督管理部门颁发的开标之日在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。投标货物的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《第一类医疗器械备案凭证》中的规格型号保持一致。（投标产品为医疗设备时适用)

附件3：配置清单和技术参数偏离表

配置清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

技术参数偏离表（格式）

供应商名称：____________________________

| 序号 | 遴选文件条目号 | 遴选文件要求 | 遴选文件响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

公章：

附件4：售后服务承诺书

售后服务承诺书

一、设备交货、安装与培训：

1.免费提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

2.免费提供设备的现场安装和调试，免费提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

3.免费安排专业人员在项目现场对院方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据院方的要求另行免费安排培训计划。

二、质量保证及售后服务

1.保证所供设备是     年     月（年月）后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。

2.提供整机保修期      个月，保修期的期限应以双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。

3. 设备发生故障报修，报修响应时间  4   小时，到场时间   8  小时（不可抗拒力量下除外）。

4.保修期满后，人工费为单次故障不高于  0  元，年度保修合同价不高于设备总价的  5 %，年度定期预防性维护保养次数，不少于  4   次。

5.负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以优惠价供应维修零配件，维修配件费为报价的80％，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

附件5：用户名单

用户名单

| 序号 | 用户名称 | 所属城市 | 数量 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附件6：法人代表授权书

法人代表授权书（格式）

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

法人代表身份证号码：

授权单位公章：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

附件7：信用中国查询结果截图（模板如下）：

信用中国查询结果截图

附件8：无重大违法记录承诺书

无重大违法记录承诺书（格式）

上海市儿童医院：

（供应商名称）        参加贵医院组织的       （项目名称）      项目的投标。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商代表签字：

日期：

供应商名称：

公章：

附件9、无行贿犯罪记录声明函（格式）

无行贿犯罪记录声明函（格式）

上海市儿童医院：

（供应商名称）     参加贵医院组织的  （项目名称） 项目的遴选。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字:______________

日期:___________________

投标人名称:______________________

公章：